附件2

2018年江苏省建设工程电线导体直流电阻检测

能力验证结果分析

导体直流电阻是电线性能的一项重要指标，影响导体直流电阻检测结果的因素较多，检测机构可在检测设备、样品制备、试验环境与预处理及操作等几个方面查找原因。对本次能力验证在测试过程中出现的问题及原因分析如下：

一、检测设备

本次能力验证样品20℃时每米的导体直流电阻值远小于1Ω，应尽可能采用专用的四端测量夹具进行接线。

温度对测试结果有显著影响，应使用最小刻度或最小示值为0.1℃的温度测试装置。

长度测量对测试结果有显著的影响，测量误差应不超过±0.15%，用于测量电位电极之间距离的直尺精度不低于1mm。

试验前应对检测系统进行核查以保证工作状态正常并符合相关试验要求。电桥、标准电阻、直尺和温度计应按期进行检定/校准，检定/校准合格后方可使用。

二、样品制备

导体直流电阻样品应经过校直，校直后的样品有效长度应不小于1m，去除样品两端与测量系统相连接部位的绝缘、露出导体，去除绝缘时应小心进行，防止损伤导体。

三、试验环境与预处理

直流电阻值与环境条件（如温度）密切相关，本次能力验证样品应在温度为（20±2）℃和空气相对湿度不大于85%的试验环境中放置足够长的时间，使之达到温度平衡。试验过程中，环境温度变化应控制在±1℃的范围内。采用最小刻度为0.1℃的温度计测量环境温度，温度计离地面至少1m，距离墙面应不小于10cm，距离样品应不超过1m，温度计与样品应大致在同一高度，同时避免受到热辐射和空气对流的影响。

四、试验操作

为消除接触电势和热电势引起的测量误差，每次测量应采用电流换向法，读取一个正向读数和一个反向读数，取算术平均值作为测试结果。

样品测试时，温度对测试结果的影响不可忽视。样品安装至电桥夹具时，检测人员的手直接接触导体将导致导体温度升高，检测人员安装好样品后不要直接测试，待导体温度重新回到环境温度后再进行测试。在状态调节时，检测人员应避免靠近样品。

五、数据处理

本次能力验证结果统计中发现有数据计算错误，未按作业指导书要求保留有效位数，数据修约不规范，原始数据记录中缺少10-2数量级等问题。